中温冰箱主要参数

- 一、技术参数：

1.温度控制范围：2℃～8℃

2.外形尺寸：1210×811×1990mm

3.内箱尺寸：1074×682×1514mm

4.有效容积：约1000L

*5.层架：6层12个（可调节）

*6.压缩机：全封闭型原装进口压缩机

7.功率：370W

*8.风扇：采用蒸发2个风扇设计，冷凝1个风扇设计，箱内温度分布更均匀，降温更迅速。

9.测试孔：直径32mm检测孔1个

*10.照明：25W*1（220V 50HZ）

11.脚轮/止动底脚：有脚轮/自带制动装置

12.通讯端口：RS485

*13.噪音：< 48分贝

*14.除霜：采用先进的循环除霜系统，即每次压缩机制冷循环停止后激活除霜系统，通过缩短除霜周期减少保存箱内的温度波动，节约能耗。开机延迟保护、压缩机停机时间保护、显示屏密码保护、MODBUS通信输出温度数据、USB温度数据导出。

15.照明：LED(25W)1个

16.选配件：温度记录仪

二、报警系统：

1.高/低温报警功能。2.断电报警。3.压缩机保护报警。4.蓄电池报警。5.门未关闭报警功能。6.传感器故障报警。7.冷凝器脏堵报警功能。8.冷凝风扇寿命报警。9.远程报警输出。

三、质量保证：

*测试试验合格后，整机保修2年，压缩机保修3年；如果客户需要维修，通知维修中心后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。

注：带*的为重要的必须满足的指标。