血液保存箱技术参数

- *1.风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，独特的风道设计，箱内温度恒定控制在4±1.5℃(环境温度10℃~35℃)范围内。

- 2.电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。

- *3.有效容积：1040L。

- 4.外箱尺寸(W×D×H)：1210×811×1990mm。

- 5.内箱尺寸(W×D×H)：1074×682×1514mm。

- 6.净重： 220kg。

- 7.额定输入功率：470W。

- 8.外部材料：喷涂钢板。

- 9.内部材料：喷涂钢板。

- 10.压缩机：装进口全封闭压缩机。

- 11.制冷剂：R404A(环保型)。

- *12.门：带有热反射膜的发泡玻璃2扇及12扇有机玻璃内门，防止冷量外泄；具有自动化霜功能，防止高湿度结霜。

- 13.电源(V/Hz)	：单相220V/50Hz。

- 14.检测孔1个。

- 15.整机装载量为420袋400ml血袋。

- 16.双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。

- *17带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。

- *18配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜.

- 19.采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动。

- 20.标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面。

- 21.配有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。

- 22.安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警。

- *23.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警68小时。

- 标准配置：温度监控模拟盒2个，LED灯1个，钥匙1套，网架6层12个，温度记录仪安装光盘1个，USB数据线一条。

- 注：带*的为重要的必须满足的指标。